Додаток №2

Вимоги до предмету закупівлі і місця поставки

| № | Найменування | Кількість | Одиниця виміру |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реабілітаційна доріжка RUN 2011/TJ-PC або еквівалент | 2 | шт. |
| 2 | Поручні для реабілітаційної доріжки RUN 2011/TJ-PC або її еквіваленту | 2 | шт. |
| 3 | Підвіс для реабілітаційної доріжки RUN 2011/TJ-PC або її еквіваленту | 1 | шт. |

- Реабілітаційна доріжка RUN 2011/TJ-PC або еквівалент

| № | Технічні вимоги | Відповідність (так/ні) | Посилання на сторінку(и) технічного документу виробника/інструкції |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Бігова доріжка електрична з нахилом |  |  |
|  | Живлення 220 ~ 240 В змінного струму, 50/60 Гц, 10 Ампер |  |  |
|  | Трансформатор – не більше 1700 ВА; |  |  |
|  | Довжина доріжки – не менше 185 см |  |  |
|  | Висота доріжки – не більше 145 см |  |  |
|  | Ширина доріжки – не менше 70 см |  |  |
|  | Довжина бігового полотна – не менше 140 см |  |  |
|  | Ширина бігового полотна – не більше 48 см |  |  |
|  | Вага доріжки – не більше 145 кг |  |  |
|  | Максимальна вага пацієнта – не менше 150 кг |  |  |
|  | Швидкість регулювання руху вперед – від 0,1 до 20,0 км/год |  |  |
|  | Швидкість регулювання руху заднім ходом – від 0,1 до 5,0 км/год |  |  |
|  | Приріст швидкості – 0,1 км/год |  |  |
|  | Максимальний нахил – не менше 22% |  |  |
|  | Приріст нахилу – 0,5 - 1% |  |  |
|  | Наявні колеса для пересування |  |  |
|  | Двигун – не менше 2 к.с. змінного струму |  |  |
|  | Потужність на максимальній швидкості – не менше 2000 ВА |  |  |
|  | Номінальна потужність – не менше 1500 ВА; |  |  |
|  | Шум – не більше 30 дБ |  |  |
|  | Мінімально 10,1-дюймовий сенсорний монітор, резистивний |  |  |
|  | Вихід RS232 для підключення до зовнішнього обладнання |  |  |
|  | Кнопкова та важіль аварійної зупинки |  |  |
|  | Можливість створення не менше 100 безкоштовних профілів користувачів |  |  |
|  | Наявні функції консолі: Кардіо, Спалювання жиру, Час, Дистанція, Калорії |  |  |
|  | Наявність запрограмованих тестів для тренуватися з постійним пульсом і навантаженням, зі зростаючим навантаженням та з оцінкою максимально пройденої відстані. |  |  |

- Поручні для реабілітаційної доріжки RUN 2011/TJ-PC або її еквіваленту

| № | Технічні вимоги | Відповідність (так/ні) | Посилання на сторінку(и) технічного документу виробника/інструкції |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поручні сумісні з реабілітаційною доріжкою RUN 2011/TJ-PC або її еквівалентом |  |  |
| 2. | Для встановлення не менше 2 точок опори для однієї сторони |  |  |
| 3. | Верхня точна кріплення має одягатись на каркас бігової доріжки |  |  |
| 4. | Нижня точка кріплення має фіксуватись затисним механізмом до платформи бігової доріжки |  |  |
| 5. | Можливість доукомплектовувати великими опорами для пахв |  |  |
| 6. | Можливість доукомплектовувати додатковими регульованими поручнями |  |  |

- Підвіс для реабілітаційної доріжки RUN 2011/TJ-PC або її еквіваленту

| № | Технічні вимоги | Відповідність (так/ні) | Посилання на сторінку(и) технічного документу виробника/інструкції |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Підвіс сумісний з реабілітаційною доріжкою RUN 2011/TJ-PC або її еквівалентом |  |  |
| 2. | Тросова система підтримки |  |  |
| 3. | Мінімально 3 троса зачеплені карабіном |  |  |
| 4. | В комплекті має бути слінг, розмір L |  |  |
| 5. | Мінімально 6 позицій регулювання відстані |  |  |
| 6. | Максимальна вага пацієнтів – не менше 150 кг. |  |  |
| 7. | Наявність розкидної планки в комплекті |  |  |
| 8. | Для використання необхідні довгі поручні сумісні з реабілітаційною доріжкою |  |  |

Загальні вимоги:

- Поставка: здійснюється згідно заявки Замовника. Проведення поставки, доставки до Отримувача, інсталяції, інструктаж (навчання) по роботі з обладнанням здійснюються за рахунок учасника та повинні проводиться кваліфікованими фахівцями і включениу вартість товару. Вартість товару визначається і підлягає оплаті в національній грошовій одиниці.

- Товар не є походженням  з країни-агресора або Республіки Білорусь.

- Термін поставки товару: не пізніше 30.04.2024.

- Вимоги до тари та упаковки: Товар повинен бути упакований належним чином, що забезпечує його цілісність, збереження при перевезенні, навантажувально-розвантажувальних роботах та зберіганні.

- Всі посилання на конкретну марку, виробника, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати з виразом «або еквівалент». При цьому запропонований учасником еквівалент товару за своїми медико-технічними характеристиками повинен бути не гіршим, ніж це вимагається згідно цієї тендерної документації.

- Учасник, подаючи свою пропозицію, тим самим погоджується, що його пропозиція може бути відхилена у разі, якщо ним була надана недостовірна інформація щодо відповідності запропонованого ним товару технічним вимогам Замовника, або товар, який представляється ним для цієї закупівлі, не відповідає технічним вимогам.

- Замовник для перевірки відповідності запропонованого Учасником товару може використовувати інформацію, розміщену в мережі Internet.

- Всі документи, що подаються учасником (в тому числі і документація щодо предмету поставки) має бути засвідчена підписом учасника та печаткою (за наявності).

- Пропозиції будуть оцінені за ключовим критерієм економічної ефективності. При оцінці пропозицій учасників до уваги також буде взятий досвід поставки подібної продукції учасником, спроможність учасника дотримуватись очікуваних умов поставки та оплати.

Місця поставки:

- Комунальне некомерційне підприємство «Миргородська лікарня інтенсивного лікування» Миргородської міської ради

Код ЄДРПОУ: 01999402

Адреса доставки: Україна, 37600, Полтавська обл., м. Миргород, вул. Гоголя, буд. 172

| № | Назва (перелік) Товару | Кількість, шт |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реабілітаційна доріжка RUN 2011/T-PC з поручнями, без підвісу | 1 |

- Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня № 16» Дніпропетровської міської ради

Код ЄДРПОУ: 01984624

Адреса доставки: Україна, 49069, м. Дніпро, просп. Богдана Хмельницького, буд. 19

| № | Назва (перелік) Товару | Кількість, шт |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реабілітаційна доріжка RUN 2011/TJ-PC або еквівалент з поручнями, з підвісом | 1 |