Додаток №2

Вимоги до предмету закупівлі і місця поставки

| № | Найменування | Кількість | Одиниця виміру |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Апарат для реабілітації руки 06Е або еквівалент | 1 | шт. |
| 2 | Пристрій для реабілітації дорослих MOTOmed Loop або еквівалент | 1 | шт. |
| 3 | Пристрій для реабілітації MOTOmed: gracile12 для ніг та рук або еквівалент | 1 | шт. |
| 4 | Програмно-технічний комплекс Balance Trainer або еквівалент | 3 | шт. |
| 5 | Стельовий підйомник Guldmann GH3+ або еквівалент для вертикалізації та відновлення навичок ходьби, не менше 250 кг, не менше 5 м | 1 | шт. |
| 6 | Реабілітаційний стіл для терапії широкий з електричним регулюванням висоти SR-3E-B або еквівалент | 3 | шт. |
| 7 | Стіл реабілітаційний з електричним регулюванням висоти SR-3E або еквівалент | 2 | шт. |
| 8 | Пристрій реабілітаційний ДАЛМАТИН ІНВЕНТО або еквівалент, розмір 1 | 1 | шт. |
| 9 | Пристрій реабілітаційний ПАРАМОБІЛЬ або евівалент, зі статично-динамічним модулем РОЗМІР 0 | 1 | шт. |
| 10 | Пристрій реабілітаційний АКТИВАЛ або еквівалент, РОЗМІР 1 Функція СТАТИЧНА/ДИНАМІЧНА | 1 | шт. |
| 11 | Пристрій реабілітаційний СМАРТ або еквівалент РОЗМІР 3 | 1 | шт. |

- Апарат для реабілітації руки 06Е або еквівалент

| № | Медико-технічні вимоги | Відповідність (так/ні) | Посилання на сторінку(и) технічного документу виробника/інструкції |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Апарат призначений для реабілітації пацієнтів з дисфункцією суглобів пальців |  |  |
| 2 | Апарат повинен мати монітор з сенсорним екраном |  |  |
| 3 | Апарат повинен мати в комплекті багатоканальні реабілітаційні рукавички |  |  |
| 4 | Апарат повинен мати в комплекті багатоканальні інформаційні рукавички |  |  |
| 5 | Наявність функції пасивного тренування |  |  |
| 6 | Наявність функції тренування з віддзеркаленням руки |  |  |
| 7 | Наявність функції асистивного тренування |  |  |
| 8 | Наявність функції тренування з опором |  |  |
| 9 | Наявність функції послідовного тренування пальців |  |  |
| 10 | Наявність функції функціонального тренування |  |  |
| 11 | Наявність функції тренування одного пальця |  |  |
| 12 | Наявність функції активного ігрового тренування |  |  |

- Пристрій для реабілітації дорослих MOTOmed loop або еквівалент

| № | Медико-технічні вимоги | Відповідність (так/ні) | Посилання на сторінку(и) технічного документу виробника/інструкції |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пристрій для активно-пасивної розробки кінцівок використовується для дорослих з неврологічними та ортопедичними захворюваннями, з порушенням ходьби і обмеженою моторикою ніг та/або рук |  |  |
| 2 | Операційна панель пристрою з регулюванням кута нахилу |  |  |
| 3 | Пристрій повинен мати великий кольоровий сенсорний дисплей |  |  |
| 4 | Наявність інтерфейсу українською мовою |  |  |
| 5 | Наявність режиму пасивного тренування з регулюванням швидкості |  |  |
| 6 | Мінімальна швидкість обертів педалей (при пасивному тренуванні) – не більше 1 оберту на хвилину |  |  |
| 7 | Максимальна швидкість обертів педалей (при пасивному тренуванні) – не менше 60 обертів на хвилину |  |  |
| 8 | Наявність режиму асистивного тренування з підтримкою електродвигуна |  |  |
| 9 | Наявність функції розпізнавання спазму та автоматична зміна напрямку руху |  |  |
| 10 | Наявність режиму активного тренування з регулюванням опору (не менше 20 рівнів) |  |  |
| 11 | Можливість регулювання радіусу педалей в діапазоні 7-12 см |  |  |
| 12 | Наявність модулю для активно-пасивної реабілітації рук |  |  |
| 13 | Наявність манжетів для фіксації рук на рукоятках |  |  |
| 14 | Діапазон регулювання висоти тренажеру для ніг та рук не менше 15 см для налаштування для пацієнтів різного зросту |  |  |
| 15 | Платформи для ніг повинні бути з пластиковим покриттям для швидкої дезінфекції в умовах інтенсивного використання в умовах лікарні |  |  |
| 16 | Наявність великих коліс для транспортування для забезпечення долання перешкод (поріг тощо) |  |  |

- Пристрій для реабілітації MOTOmed: gracile12 для ніг та рук або еквівалент

| № | Медико-технічні вимоги | Відповідність (так/ні) | Посилання на сторінку(и) технічного документу виробника/інструкції |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пристрій для активно-пасивної розробки кінцівок використовується для дітей та підлітків з неврологічними та ортопедичними захворюваннями, з порушенням ходьби і обмеженою моторикою ніг та рук |  |  |
| 2 | Операційна панель пристрою повинна мати великі тактильні кнопки для керування роботою пристрою |  |  |
| 3 | Пристрій повинен мати великий кольоровий дисплей з великими шрифтами для людей з порушеннями зору |  |  |
| 4 | Наявність режиму пасивного тренування з регулюванням швидкості |  |  |
| 5 | Мінімальна швидкість обертів педалей (при пасивному тренуванні) – не більше 1 оберту на хвилину |  |  |
| 6 | Максимальна швидкість обертів педалей (при пасивному тренуванні) – не менше 60 обертів на хвилину |  |  |
| 7 | Наявність режиму асистивного тренування з підтримкою електродвигуна |  |  |
| 8 | Наявність функції розпізнавання спазму та автоматична зміна напрямку руху |  |  |
| 9 | Наявність режиму активного тренування |  |  |
| 10 | Можливість регулювання радіусу педалей в діапазоні 4-7 см |  |  |
| 11 | Між педальна відстань повинна бути не більше 12 см для анатомічного руху в кульшових суглобах для безпечного тренування дітей |  |  |
| 12 | Наявність модулю для активно-пасивної реабілітації рук |  |  |
| 13 | Модуль для реабілітації рук повинен бути оснащений поворотним механізмом з можливістю швидкого розвороту від пацієнта та оснащений незйомним поручнем для рук для зручності використання під час тренування ніг |  |  |
| 14 | Наявність манжетів для фіксації рук на рукоятках |  |  |
| 15 | Діапазон регулювання висоти тренажеру для ніг – не менше 30-45 см від підлоги для налаштування для пацієнтів різного зросту |  |  |
| 16 | Платформи для ніг повинні бути з пластиковим покриттям для швидкої дезінфекції в умовах інтенсивного використання в умовах лікарні |  |  |
| 17 | Наявність великих коліс для транспортування для забезпечення долання перешкод (поріг тощо) |  |  |

- Програмно-технічний комплекс Balance Trainer або еквівалент

| № | Технічні вимоги | Відповідність (так/ні) | Посилання на сторінку(и) технічного документу виробника/інструкції |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наявність в комплектації спеціального диску з сенсором для тренування в положенні стоячи |  |  |
| 2 | Наявність в комплектації м’яча з сенсором та подушки з сенсором для тренування в положенні сидячи |  |  |
| 3 | Наявність в комплектації екрану з діагоналлю не менше 40 дюймів |  |  |
| 4 | Наявність функції тестування на координацію |  |  |
| 5 | Наявність терапевтичних тренувальних програми з вибором рівня складності |  |  |
| 6 | Наявність мотиваційних ігор не менше 5шт. |  |  |
| 7 | Наявність функції оцінки тренування з можливістю збереження результатів у форматі PDF |  |  |

- Стельовий підйомник Guldmann GH3+ або еквівалент для вертикалізації та відновлення навичок ходьби (вантажопідйомність не менше 250 кг, довжина не менше 5 м)

| № | Медико-технічні вимоги | Відповідність (так/ні) | Посилання на сторінку(и) технічного документу виробника/інструкції |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стельовий підйомник призначений для піднімання пацієнта з візка, підтримки при тренуванні ходи, для розвантаження ваги пацієнтів та відновлення навиків ходьби |  |  |
| 2 | Діапазон підйому не менше 250 см |  |  |
| 3 | Стельовий підйомник повинен працювати від нікель-метал-гідридної акумуляторної батареї |  |  |
| 4 | Автоматичне заряджання акумуляторної батареї |  |  |
| 5 | Наявність ручного пульта керування з дисплеєм |  |  |
| 6 | Стельовий підйомник повинен мати функцію аварійної зупинки, аварійного спуску, плавного старт/стоп |  |  |
| 7 | Стельовий підйомник повинен мати механізм запобігання скручуванню підйомного ременя |  |  |
| 8 | Максимальна вантажопідйомність – не менше 250 кг |  |  |
| 9 | Наявність функції динамічного модуля розвантаження ваги пацієнта |  |  |
| 10 | Регулювання динамічного розвантаження ваги пацієнта в діапазоні не менше 0-100 кг. |  |  |
| 11 | Стельовий підйомник повинен бути укомплектований стропою для активної реабілітації |  |  |
| 12 | Стельовий підйомник повинен бути укомплектований кронштейном для кріплення стропи |  |  |
| 13 | Стельовий підйомник повинен мати лінійну рейкову система - не менше 5 м |  |  |
| 14 | Рейки повинні бути виготовлені з алюмінію для запобігання корозії |  |  |

- Реабілітаційний стіл для терапії широкий з електричним регулюванням висоти SR-3E-B або еквівалент

| № | Медико-технічні вимоги | Відповідність (так/ні) | Посилання на сторінку(и) технічного документу виробника/інструкції |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реабілітаційний стіл призначений для проведення реабілітації та терапії за методом Бобата та інших реабілітаційних процедур |  |  |
| 2 | Довжина поверхні столу не менше 200 см |  |  |
| 3 | Ширина поверхні столу не менше 120 см |  |  |
| 4 | Мінімальна висота столу не більше 45 см |  |  |
| 5 | Максимальна висота столу не менше 95 см |  |  |
| 6 | Регулювання висоти поверхні столу за допомогою електропідйомника |  |  |
| 7 | Максимальне навантаження не менше 200 кг |  |  |
| 8 | Рама повинна бути виготовлена з металу для забезпечення стабільності столу під час проведення реабілітаційних вправ |  |  |
| 9 | Наявність ручного пульту керування для регулювання висоти реабілітаційного столу |  |  |
| 10 | Стіл реабілітаційний повинен бути укомплектований системою колес на висувному шасі |  |  |

- Стіл реабілітаційний з електричним регулюванням висоти SR-3E або еквівалент

| № | Медико-технічні вимоги | Відповідність (так/ні) | Посилання на сторінку(и) технічного документу виробника/інструкції |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стіл призначений для проведення реабілітації та масажу |  |  |
| 2 | Довжина поверхні столу не більше 195 см |  |  |
| 3 | Ширина поверхні столу не менше 68 см |  |  |
| 4 | Не менше 4 секції столу |  |  |
| 5 | Регулювання висоти поверхні столу за допомогою електропідйомника в діапазоні не менше 45-95 см |  |  |
| 6 | Регулювання кута нахилу підголівника в діапазоні не менше від -80° до +45 |  |  |
| 7 | Наявність вирізу для обличчя в секції підголівника |  |  |
| 8 | Наявність ручного пульту керування для регулювання висоти реабілітаційного столу |  |  |
| 9 | Рама повинна бути виготовлена з металу для забезпечення стабільності столу під час проведення реабілітаційних вправ |  |  |
| 10 | Стіл реабілітаційний повинен бути укомплектований системою колес |  |  |

- Пристрій реабілітаційний Далматин Інвенто або еквівалент

| № | Медико-технічні вимоги | Відповідність (так/ні) | Посилання на сторінку(и) технічного документу виробника/інструкції |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пристрій призначений для реабілітації дітей з руховими порушеннями, які не дозволяють самостійно сидіти або стояти |  |  |
| 2 | В даному пристрої пацієнт повинен мати можливість знаходитись в положенні: сидіти, стояти, лежати |  |  |
| 3 | Пристрій повинен бути обладнаний підголівником |  |  |
| 4 | Пристрій повинен бути обладнаний підніжками для ніг з ременями з регулюванням кута нахилу |  |  |
| 5 | Пристрій повинен бути обладнаний столиком |  |  |
| 6 | Пристрій повинен бути обладнаний стабілізаторами колін |  |  |
| 7 | Наявність пневмопідйомника для переведення дитини в положення стоячи |  |  |
| 8 | Зріст пацієнтів, які можуть використовувати вертикалізатор до 100 см |  |  |
| 9 | Ширина спинки регулюється в діапазоні не менше 16-22 см |  |  |
| 10 | Кут нахилу спинки регулюється в діапазоні 90°-180° |  |  |
| 11 | Кут нахилу підніжки регулюється в діапазоні 90°-180° |  |  |
| 12 | Кут нахилу підніжки регулюється в діапазоні 0°-85° |  |  |
| 13 | Ширина сидіння не більше 36 см |  |  |
| 14 | Максимальна вага користувача не менше 25 кг |  |  |

- Пристрій реабілітаційний ПАРАМОБІЛЬ або еквівалент, зі статично-динамічним модулем РОЗМІР 0

| № | Медико-технічні вимоги | Відповідність (так/ні) | Посилання на сторінку(и) технічного документу виробника/інструкції |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пристрій призначений для реабілітації пацієнтів з порушеннями в роботі опорно-рухового апарату, з частковим паралічем нижніх кінцівок і тулуба, які не здатні самостійно стояти або ходити |  |  |
| 2 | Пристрій повинен бути обладнаний стегновою обоймою з подушками |  |  |
| 3 | Пристрій повинен бути обладнаний грудною обоймою з подушками |  |  |
| 4 | Пристрій повинен бути обладнаний статичним модулем, який включає платформу для ніг з стабілізаторами стоп, стабілізаторами колін |  |  |
| 5 | Пристрій повинен бути обладнаний динамічним модулем, який включає сепаратор нижніх кінцівок |  |  |
| 6 | Пристрій повинен бути обладнаний реабілітаційним модулем, який включає електромеханічний ротор, сидіння |  |  |
| 7 | Пристрій повинен бути обладнаний столиком з можливістю регулювання по висоті |  |  |
| 8 | Пристрій повинен бути обладнаний підлокітниками з рукоятками |  |  |
| 9 | Відстань між коліноупорами повинна регулюватися в діапазоні не менше ніж 17-29 см |  |  |
| 10 | Висота коліноупорів повинна регулюватися в діапазоні не менше ніж 25-55 см |  |  |
| 11 | Висота стегнової обойми повинна регулюватися в діапазоні не менше ніж 69-90 см |  |  |
| 12 | Висота грудної обойми повинна регулюватися в діапазоні не менше ніж 75-110 см |  |  |
| 13 | Ширина стегнової обойми 25±3 см |  |  |
| 14 | Ширина грудної обойми 25±3 см |  |  |
| 15 | Максимальна вага користувача не менше 40 кг |  |  |

- Пристрій реабілітаційний Активал або еквівалент, розмір 1, функція статична/динамічна

| № | Медико-технічні вимоги | Відповідність (так/ні) | Посилання на сторінку(и) технічного документу виробника/інструкції |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пристрій призначений для пацієнтів з порушеннями опорно-рухового апарату, допомагає прийняти вертикальне положення і відновлювати навички самостійної ходьби |  |  |
| 2 | Пристрій повинен бути обладнаний обв’язкою, яка стабілізує таз для запобігання падіння пацієнта |  |  |
| 3 | Ширина стегнової обойми 26±3 см |  |  |
| 4 | Глибина стегнової обойми 22±3 см |  |  |
| 5 | Ширина грудної обойми 26±3 см |  |  |
| 6 | Глибина грудної обойми 22±3 см |  |  |
| 7 | Стегнова обойма повинна бути регульована по висоті |  |  |
| 8 | Мінімальна висота стегнової обойми не більше 45 см |  |  |
| 9 | Максимальна висота стегнової обойми не менше 60 см |  |  |
| 10 | Грудна обойма повинна бути регульована по висоті |  |  |
| 11 | Мінімальна висота грудної обойми не більше 52 см |  |  |
| 12 | Максимальна висота грудної обойми не менше 70 см |  |  |
| 13 | Максимальна вага користувача не менше 25 кг |  |  |
| 14 | Пристрій повинен бути обладнаний сепаратором нижніх кінцівок |  |  |
| 15 | Наявність коліс з фрикційними гальмами для регулювання швидкості пересування в пристрої |  |  |
| 16 | Пристрій повинен бути обладнаний стабілізатором нижніх кінцівок з фіксатором для колін |  |  |

- Пристрій реабілітаційний Смарт або еквівалент, розмір 3

| № | Медико-технічні вимоги | Відповідність (так/ні) | Посилання на сторінку(и) технічного документу виробника/інструкції |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пристрій призначений для реабілітації пацієнтів з порушеннями в роботі опорно-рухового апарату, що не здатні самостійно стояти |  |  |
| 2 | Пристрій повинен бути обладнаний рамою на колесах з гальмами, платформи для ніг, міжстегновим клином |  |  |
| 3 | Пристрій повинен бути обладнаний підставками для ніг з фіксуючими ременями |  |  |
| 4 | Пристрій повинен бути обладнаний стабілізаторами колін з регулюванням по висоті |  |  |
| 5 | Пристрій повинен бути обладнаний стегновим ременем з регулюванням по висоті в діапазоні не менше 30-107 см для налаштування під зріст користувача |  |  |
| 6 | Пристрій повинен бути обладнаний грудним ременем з регулюванням по висоті в діапазоні не менше 86-120 см для налаштування під зріст користувача |  |  |
| 7 | Пристрій повинен бути обладнаний столиком |  |  |
| 8 | Пристрій повинен налаштовуватись для користувачів різного зросту 110-170 см |  |  |
| 9 | Максимальна вага користувача не менше 75 кг |  |  |

Загальні вимоги:

- Поставка: здійснюється згідно заявки Замовника. Проведення поставки, доставки до Отримувача, інсталяції, інструктаж (навчання) по роботі з обладнанням здійснюються за рахунок учасника та повинні проводиться кваліфікованими фахівцями і включениу вартість товару. Вартість товару визначається і підлягає оплаті в національній грошовій одиниці.

- Товар не є походженням  з країни-агресора або Республіки Білорусь.

- Термін поставки товару: не пізніше 30.04.2024.

- Вимоги до тари та упаковки: Товар повинен бути упакований належним чином, що забезпечує його цілісність, збереження при перевезенні, навантажувально-розвантажувальних роботах та зберіганні.

- Всі посилання на конкретну марку, виробника, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати з виразом «або еквівалент». При цьому запропонований учасником еквівалент товару за своїми медико-технічними характеристиками повинен бути не гіршим, ніж це вимагається згідно цієї тендерної документації.

- Учасник, подаючи свою пропозицію, тим самим погоджується, що його пропозиція може бути відхилена у разі, якщо ним була надана недостовірна інформація щодо відповідності запропонованого ним товару технічним вимогам Замовника, або товар, який представляється ним для цієї закупівлі, не відповідає технічним вимогам.

- Замовник для перевірки відповідності запропонованого Учасником товару може використовувати інформацію, розміщену в мережі Internet.

- Всі документи, що подаються учасником (в тому числі і документація щодо предмету поставки) має бути засвідчена підписом учасника та печаткою (за наявності).

- Пропозиції будуть оцінені за ключовим критерієм економічної ефективності. При оцінці пропозицій учасників до уваги також буде взятий досвід поставки подібної продукції учасником, спроможність учасника дотримуватись очікуваних умов поставки та оплати.

Місця поставки:

- Комунальне некомерційне підприємство Сумської обласної ради «Обласна дитяча клінічна лікарня»

Код ЄДРПОУ: 03338126

Адреса доставки: Україна, 40031, Сумська обл., м. Суми, вул. Ковпака, буд. 22

|  | Предмет закупівлі | Кількість одиниць |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пристрій для реабілітації MOTOmed: gracile12 для ніг та рук або еквівалент | 1 |
| 2 | Програмно-технічний комплекс Balance Trainer або еквівалент | 1 |
| 3 | Стіл реабілітаційний з електричним регулюванням висоти SR-3E або еквівалент | 1 |
| 4 | Пристрій реабілітаційний ДАЛМАТИН ІНВЕНТО або еквівалент, розмір 1 | 1 |
| 5 | Пристрій реабілітаційний ПАРАМОБІЛЬ або евівалент, зі статично-динамічним модулем РОЗМІР 0 | 1 |
| 6 | Пристрій реабілітаційний АКТИВАЛ або еквівалент, РОЗМІР 1 Функція СТАТИЧНА/ДИНАМІЧНА | 1 |
| 7 | Пристрій реабілітаційний СМАРТ або еквівалент РОЗМІР 3 | 1 |

- Комунальне некомерційне підприємство «Миргородська лікарня інтенсивного лікування» Миргородської міської ради

Код ЄДРПОУ: 01999402

Адреса доставки: Україна, 37600, Полтавська обл., м. Миргород, вул. Гоголя, буд. 172

|  | Предмет закупівлі | Кількість одиниць |
| --- | --- | --- |
| 2 | Стельовий підйомник Guldmann GH3+ або еквівалент для вертикалізації та відновлення навичок ходьби, не менше 250 кг, не менше 5 м | 1 |
| 4 | Реабілітаційний стіл для терапії широкий з електричним регулюванням висоти SR-3E-B або еквівалент | 2 |

- Комунальне некомерційне підприємство Охтирської міської ради «Охтирська центральна районна лікарня»

Код ЄДРПОУ: 02007472

Адреса доставки: Україна, 42700, Сумська обл., м. Охтирка, вул. Петропавлівська, буд. 15

|  | Предмет закупівлі | Кількість одиниць |
| --- | --- | --- |
| 1 | Програмно-технічний комплекс Balance Trainer або еквівалент | 1 |

- Комунальне некомерційне підприємство «Лозівське територіальне медичне об’єднання» Лозівської міської ради

Код ЄДРПОУ: 40199749

Адреса доставки: Україна, 64662, Харківська обл., Лозівський р-н, с. Катеринівка, вул.

Живописна, буд. 42

|  | Предмет закупівлі | Кількість одиниць |
| --- | --- | --- |
| 1 | Апарат для реабілітації руки 06Е або еквівалент | 1 |
| 2 | Пристрій для реабілітації дорослих MOTOmed Loop або еквівалент | 1 |

- Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня № 16» Дніпропетровської міської ради

Код ЄДРПОУ: 01984624

Адреса доставки: Україна, 49069, м. Дніпро, просп. Богдана Хмельницького, буд. 19

|  | Предмет закупівлі | Кількість одиниць |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стіл реабілітаційний з електричним регулюванням висоти SR-3E або еквівалент | 1 |
| 2 | Програмно-технічний комплекс Balance Trainer або еквівалент | 1 |